滁州市环境监测站2020年实验室小型仪器采购

项目询价采购文件

一、设备采购清单

| 序号 | 项目内容 | 数量（台/套） | 采购限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度计 | 2 | 1.04 |
| 2 | 电子滴定器 | 1 | 0.66 |
| 3 | 便携式抽滤器 | 2 | 2.6 |
| 4 | 三杯风速计 | 2 | 0.54 |
| 5 | GPS | 2 | 0.58 |
| 6 | 1级声校准计 | 1 | 0.28 |
| 7 | 1级声级计 | 2 | 1.9 |
| 8 | 离心机 | 2 | 2.0 |
| 9 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 1 | 0.25 |
| 10 | 真空箱气袋采样器 | 1 | 0.5 |
| 合计 | 16 | 10.35 |

二、相关技术要求

1、浊度仪（2台）

依据ISO 7027标准进行设计，通过比率校正的方式，有效降低颜色对于浊度测量的干扰。满足“GB5749-2006生活饮用水卫生标准”，“CJ3020-93生活饮用水水源水质标准”，“GB/T14848-93地下水质量标准”等标准要求，外观新颖，小巧便携，使用方便，可以广泛应用于地表水、工业用水、饮用水、饮料、景观水、游泳池水、废水等样品的浊度检测。

（1）LED光源，采用850nm波长，满足ISO 7027标准；

（2）采用散射-透射光测量原理，多方向接收散射光信号，比率校准，自动色度补偿；

（3）测量范围：（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～1000）NTU。测量量程自动切换，自动调零；

分 辨 率：0.01 NTU（（0～20.00）NTU），0.1 NTU（（20.0～200.0）NTU），1 NTU（（200～1000）NTU）。

（4）示值误差：±6％；

（5）重复性：±0.5％；

（6）零点漂移：±0.5% FS/30min；

（7）示值稳定性：±0.5% FS/30min；

（8）支持零点和最多6点校准；

（9）支持平均测量功能；

（10）支持存储2000组测试数据，符合GLP规范；

（11）支持USB通讯，支持连接PC进行数据采集；

（12）支持电池供电和USB供电，支持电源管理，支持自动断电设置；

（13）IP65防护等级，良好防水防尘性能；

（14）配套提供浊度校准溶液；

（15）尺寸（mm）：≤220×100×80；

（16）重量（kg）：≤0.8。

2、电子滴定器（1台）

（1）数据显示可以达到小数点后三位；

（2）高精度滴定，误差范围在A级玻璃滴定管标准的范围内；

（3）操作流畅，易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液；

（4）当切换滴定和吸液操作时，无需按钮切换。通过转动手动旋钮的方向，滴定器将进行自动检测是补液还是滴定；

（5）紧凑型设计保证仪器的高稳定性及较轻的重量；

（6）易于在实验室内拆卸清洗，维护及更换零部件；

（7）其他电子功能：可用Easy Calibration进行校正，可为下一次滴定设置日程计划，自动关机节能模式，可更改小数点位数；

（8）计算机接口（可选），数据可以直接向计算机传送；

（9）容量：10mL；

（10）准确度：≤10μL；

（11）相对偏差：≤5μL。

3、便携式抽滤器（2台）

（1）自带高容量锂电池，适合野外现场使用，续航时间长达20小时；

（2）轻便小巧，整机重约5kg，适合携带；

（3）操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便；

（4）选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

（5）集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

（6）样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子；

（7）使用0.45μm水系微孔滤膜；

（8）样品瓶容量：不小于600mL；

（9）电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便。

（10）主体尺寸（mm）：≤245（L）×162（W）×342（H）

4、3杯风速计（2台）

（1）风速：1m/s-30m/s；

（2）风向：0°-360°（16个方位）；

（3）旋杯启动风速：<0.8m/s；

（4）最大允许误差：

风速误差：修正后<0.4m/s；

风向误差：±10°（读取方位时不大于一个方位）；

（5）外形尺寸（mm）：≤360×70×75；

（6）重量：≤0.5kg。

5、GPS（2台）

（1）产品类型：GPS手持机；

（2）屏幕尺寸：不小于2.2英寸；

（3）屏幕分辨率：240×320；

（4）产品尺寸（mm）：≤54×103×33；

（5）产品重量：141.7g；

（6）内置内存：不小于4GB；

（7）存储扩展：支持microSD卡；

（8）数据接口：USB接口；

（9）地图描述：预装详细地图、支持导航地图、支持等高线地图、支持DEM高程地图、支持自制图片地图；

（10）电池类型：5号(AA)电池；

（11）待机时间：不少于25小时；

（12）其他性能：防水指标：IPX7；

（13）卫星系统：GPS+北斗；

（14）支持电子罗盘，气压测高计，航迹测面积，航线测面积，位置求平均，北京54、西安80、CGCS2000，无线数据传输，蜂鸣器声音提醒，图片浏览器，照片导航，位置求平均，日月天文，支持自定义兴趣点；

（15）航点数量：不少于2000；

（16）航线（条×点）：不少于200×250；

（17）航迹记录（点）：不少于9999；

（18）保存航迹（条×点）：不少于200×10000。

6、1级声校准计（1台）

（1）具有气压自动补偿功能，性能符合符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003；

（2）声压级：114.0dB和94.0dB（以2×10-5Pa为参考）；

（3）声压级误差：±0.25dB；

（4）频率：1000.0Hz±0.5%；

（5）谐波失真：≤1.5%；

（6）总失真：≤2.5%；

（7）使用电压范围：2.2V-3.4V；

（8）电池：2×1.5 V碱性电池LR6（5号），连续使用时间7小时；

（9）尺寸（mm）：≤70×70×35.2；

（10）稳定时间：小于15s；

（11）使用环境：温度范围：-10℃- +50℃；

相对湿度：25%-90%；

大气压力：65kPa-108kPa。

7、1级声级计（2台）

性能符合IEC61672标准对1级声级计和GB3785标准对1型声级计的要求，同时也符合IEC1260和GB/T3241标准对倍频程滤波器的要求。分析仪采用数字检波技术，稳定性和可靠性大大提高，适用于各种工业环境噪声测量尤其适用于对噪声进行频谱分析。本仪器测量方便可靠，可广泛用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、学校教学、科研等部门进行各种噪声的测量。

（1）传声器：Ф12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器；

（2）频率范围：10Hz-20kHz；

（3）频率计权：A计权、C计权、Lin(线性)；

（5）测量范围：25dB-130dB（A）、30dB-130dB（C）、40dB-130dB（Lin）；

（6）量程控制：手动选择，分三档，线性范围70dB；

（7）量程范围：L：23dB -90dB；

M：40dB -110dB；

H：70dB -130dB；

（8）仪器精度：符合IEC61672 1级或GB3785 1型；

（9）时间计权：快（F）、慢（S）；

（10）定时测量：Lp、Leq、Lae、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、SD、Ld、Ln、Ldn等；

（11）时间设定：10s、1min、5min、10min、15min、20min、1h、4h、8h、整时24h；

（12）采样时间：31ms；

（13）滤波器：内置式1/1倍频程；

（14）中心频率：31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz；

（15）测量显示：大屏幕动态液晶显示器，瞬时声级显示具有模拟电表功能；

（16）数据储存：500组单组数据、4组整时数据、50组滤波器自动测量数据；

（17）输出接口：AC输出接口：提供交流电压信号可用于外接分析；

（18）RS-232接口：用于微型打印机进行现场打印或事后通过计算机通讯打印；

（19）校准：声级校准器，1000Hz 94dB；

（20）电源：5号碱性电池，可连续工作24小时，可外接电源DC9V；

（21）外形尺寸：≤307（mm）×80（mm）×30（mm），质量：≤400g（连电池）；

（22）基本配置：主机、打印机、风罩、钟表起子、铝合金箱。

8、离心机（2台）

（1）交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制；

（2）转速/离心力互设，液晶显示，制动转换功能；

（3）自动平衡、自动锁盖，内锁装置确保安全操作；

（4）具有停机软制动防回荡功能，防止液体浑浊；

（5）最高转速：4200r/min；

（6）最大相对离心力：≤3200g；

（7）噪音：≤60dB；

（8）升速时间：＜35s    降速时间：＜45s（制动模式）；

（9）转速精度：±10r/min；

（10）外形尺寸（mm）：≤400×360×520；

（11）配置：250ml×4支。

9、不锈钢电热蒸馏水器（1台）

（1）整机采用优质不锈钢制作；

（2）盘管式冷凝结构，冷却效果好，出水量大；

（3）冷却用水回流蒸发桶内，节约水资源；

（4）放水阀可以排放桶内浓缩水，改善结垢条件；

（5）缺水自动切断加热电源，待回流水补充到工作水位后继续加热；

（6）铜质浸入式加热管热效率高，使用寿命长；

（7）适用电源：380V/50Hz；

（8）功率：15KW；

（9）出水量：≥20L/h；

（10）需提供医疗器械生产许可证。

10、真空箱气袋采样器（1套）

（1）设备用途：用于废气监测中挥发性有机物的采样工作；

（2）配置要求：采样泵（内置高能锂电池）1个、真空箱1个、伸缩取样管1根（内衬特氟龙）、采样气袋（单阀，1L，聚四氟材料）不少于10个；

（3）采样与排气流量2L/min；

（4）工作温度：(-10～50)℃；

（5）电池工作时间：＞12h；

（6）电源适配器输入：AC100～240V 50/60Hz   输出：DC12V 3A；

（7）适配气袋容积：(1～10)L；

（8）配备伸缩式取样管，具有滤尘功能，用于采集管道中的废气；

（9）主机重量应小巧轻便；

（10）气袋清洗置换功能，无需插拔气袋连接管，通过仪器面板上的切换阀即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样全过程；

（11）气路采用化学惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附；

（12）采用真空箱负压方式采集气态样品，采样速度快，实现零交叉污染采样。

（13）采样箱连接嘴使用化学惰性材料，并设置合理，不易脱落。

三、完成时间

签订合同后20个日历日完成。

四、交货方式

设备送至滁州市环境监测站实验楼一楼，物流及搬运费用由投标人支付。

五、付款方式

中标单位签定合同前支付投标价的10%费用作为履约保证金，验收合格后招标人支付合同款的100%，投标人的履约保证金转为质保金，一年后无息退还。

六、售后服务

本次招标所有设备至少质保一年（自验收完成之日起），在自合同履行期内设备如有使用问题，厂家工程师24小时内到场。投标单位必需保证所提供设备为原厂全新产品。受疫情影响，全部产品的安装、调试和使用培训均需由相应产品生产厂家提供视频资料完成，不要求派人现场，但是采购人不排除待疫情完全解除后要求厂家售后工程师到场指导，投标人必须无条件接受本条款并写入合同。

七、投标限价

总报价10.35万元以内，单项报价也须满足限价要求。

八、回函要求

询价反馈书回函要求需提供公司法人身份证、营业执照等复印件，连同投标人报价文件，于2020年04月03日下午20：00前密封并加盖公司骑缝章后寄送至滁州市环境监测站（寄件发出后电话通知招标单位联系人）。投标人必须按完全响应采购人要求的参数来报价，投标报价时无需提供证明资料,但签订合同前必须提供产品彩页或厂家证明材料。虚假响应的一经查实，三年内不得再参与本单位的任何采购项目。

九、通知中标单位签定合同

联系人：沈 新      联系电话：13615503912

邮编：239000       地址：滁州市琅琊路284号

十、供应商报价函格式

报价函

致：滁州市环境监测站

本公司十分高兴地收到贵单位“2020年实验室小型仪器采购项目”询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵单位就该询价采购项目所采购的标的物做出如下报价：

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵单位认可，该报价即为合同价；

- 本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

- 本公司一旦荣幸地成为本项目的签约方，同意将贵单位货物招标文件标准文本中的＂合同条款＂和本报价函作为合同的组成部分；

- 我方承诺在签约之前，向贵单位递交10%的履约保证金；履约保证金期限为：验收通过后十二个月。

- 货物报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、厂家 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 是否完全响应 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子滴定器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 便携式抽滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三杯风速计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GPS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1级声校准计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1级声级计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 离心机 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢电热 蒸馏水器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 真空箱气袋 采样器 |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总价： | （人民币大写） | （小写）￥：___.00 |
| 投标人承诺： | 所投产品完全响应招标要求的全部参数 |
| 说明：投标人务必根据所投产品如实填写“是否完全响应招标参数”，不得以任何其它描述或优于来强行响应，否则所供货物无法通过验收，并导致投标人公司及相关人员被列入我单位的采购黑名单。 |

- 交货期

合同签订后    个工作日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

- 投标报价文件组成

1、供应商报价函，包含货物报价表（请务必如实详细填写），必须提供；

2、（三证合一）营业执照副本复印件加盖公章，必须提供；

3、法人身份证明（法人身份证复印件或法人代表授权书），必须提供；

4、有技术参数描述投标产品的彩页、厂家证明材料等，投标报价文件中可以暂时不提供，但被通知确定为中标候选供应商后，签订合同前需要按照采购人要求提供相关证明材料，否则取消供货资格。中标后必须提供。

（公司盖章）

(日    期)  年  月   日